[image: image1.jpg]I PG 25 4R 5 5K B B S
LU

Tz (2014) % 078 5

I B & #R: 1% S s AEAT B
e TN AARSE ) BB AT 4]
HEMZER ma;
& ”\ /'JJ
REBR: 2014#— 4 aﬂa
I,( F//
(Mﬁ;‘&é )




表一、                    基本情况

	项目名称
	使用品位仪放射源

	单位名称
	太钢集团岚县矿业有限公司

	法人代表
	王继光

	地址
	吕梁市岚县梁家庄乡
	邮政编码
	033504

	联系人
	樊宏
	联系电话
	18735374315

	监测依据
	1、《中华人民共和国放射性污染防治法》2003.10；
2、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》2005.9.14；
3、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》2006.3；
4、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》2002.10.8；
5、《含密封源仪表的放射卫生防护要求》GBZ125-2009；
6、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》2011.5.1；

7、环境影响报告表（登记表）及批复；
8、监测委托书。

	执行限值
	有效剂量限值：

1、公众成员：0.1mSv/年；
2、职业人员：2mSv/年；
剂量率限值：

3、源容器外表面1米处γ剂量率<2.5 μGy/h；
4、源容器外表面0.05米处γ剂量率<25μGy/h。



表二、                                    项目情况

	本次监测的主要设备为4台含钚-238放射源的品位仪，共计4枚放射源，具体情况见下表。
序号
装置名称
核素名称
类别
出厂活度（Bq）
出厂日期
数量
安装位置
用 途
放射源编码
1

品位仪
钚-238
Ⅳ

3.515×109
2012.2.28
1

浮选厂房精矿管
品位分析
2
品位仪

钚-238
Ⅳ

3.515×109
2012.2.28
1
选矿主厂房6m平台

品位分析
3
品位仪

钚-238
Ⅳ

3.515×109
2012.4.5
1
选矿主厂房6m平台

品位分析
4
品位仪

钚-238
Ⅳ

3.515×109
2012.4.5
1
选矿主厂房6m平台

品位分析



表三、           辐射环境监测及评价
	一、监测说明

二、监测项目

贯穿辐射剂量率。

三、监测仪器

AT1117M型γ辐射仪。

四、监测方法

监测方法按《辐射环境监测技术规范》进行。

五、监测点位置

根据《辐射环境监测技术规范》要求，在品位仪放射源包装体外表面0.05米、1米、2米、3米、5米等处各监测1个点。

六、质量保证措施

所使用的监测仪器经国家计量站刻度合格，仪器使用前后都用检验源对仪器进行校验，确保仪器的工作状态良好。

严格按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录，专人负责质量保证和核查、检查工作。

监测人员经过国家环保部的技术培训，持有辐射监测上岗证。

七、监测结果

品位仪放射源外表面及周围环境辐射剂量率监测结果见下表3.1。


续表三、            辐射环境监测及评价
	表3.1      放射源包装体外周围环境贯穿辐射剂量率监测结果
单位：10-8Gy/h
序号

设备名称

放射源

编码
测点位置

测量值

1
品位仪
放射源包装体外表面0.05米处
378.0
放射源包装体外表面1米处
5.5
放射源包装体外表面2米处
5.4
放射源包装体外表面3米处
5.0
放射源包装体外表面5米处
5.0
2
品位仪
放射源包装体外表面0.05米处
410.0
放射源包装体外表面1米处
5.1
放射源包装体外表面2米处
5.0
放射源包装体外表面3米处
5.0
放射源包装体外表面5米处
5.0
3
品位仪
放射源包装体外表面0.05米处
431.0

放射源包装体外表面1米处
6.3

放射源包装体外表面2米处
5.1

放射源包装体外表面3米处
5.0

放射源包装体外表面5米处
5.0

4
品位仪
放射源包装体外表面0.05米处
400.0

放射源包装体外表面1米处
5.5

放射源包装体外表面2米处
5.2

放射源包装体外表面3米处
5.2

放射源包装体外表面5米处
5.0

本底

5.0

八、剂量率评价

由表3.1监测结果可知, 距品位仪放射源包装体外表面0.05米处的γ辐射剂量率最大值为4.26μGy/h（减去本底值5.0×10-8Gy/h的值），低于本次监测源容器外表面0.05米处25μGy/h执行限值；放射源外包装体外1米处的γ辐射剂量率最大值是1.3×10-8 Gy/h（减去本底值5.0×10-8Gy/h的值），低于本次监测源容器外1米处2.5μGy/h执行限值，符合国家规定。
九、有效剂量计算

A贯穿辐射所致个人有效剂量估算模式

HE=1×D×T×WR
式中：HE——γ射线所致的有效剂量   Sv

D-空气吸收剂量率   Gy/h

T-受照时间

WR -辐射种类权重因子，对γ射线WR =1

1-当量剂量转换成有效剂量的转换因子
B参数选取
（1）D的选取：
对职业人员及公众成员取1米处γ辐射剂量率最大值。

D职业= D公众=1.3×10-8 Gy/h（减去本底值5.0×10-8Gy/h的值）
（2）年受照时间T：检查维修人员在放射源旁边1米处停留时间按照全年200小时计算；公众受照时间：公众成员年受照时间最大取50小时。
品位仪放射源对职业人员γ辐射所致最大个人年有效剂量为0.003mSv，对公众成员所致最大个人年有效剂量值为0.0007mSv。
十、有效剂量评价

①品位仪放射源对职业人员γ辐射所致最大个人年有效剂量为0.003mSv，低于本次监测职业人员2mSv的执行限值。
②品位仪放射源对公众成员所致最大个人年有效剂量为0.0007mSv，低于本次监测公众成员0.1mSv的执行限值。



[image: image2.jpg]EJUN % #®

(1) AERE R BT WA IR A 4 A& 4F-238 MUNURRIMALOL St
4 MR A IR S, V5 BB v STASMIRST .

(2) 56 8RR L AR T 0.05 KALHY v AR R R BAEN
4.26pGy/h, {EF A KM IR MR 0.05 KAk 254Gy/h AT PRAE: TSRS
RS 1 KALH v ARSI R RA MR 13:10°Gy/h, JEF AR MR A 8850
1 K4t 2.5uGy/h PATBRE -

(3) 4 R & B AT R ¥ R R A R B K A A RGT R
“ 0.003mSv, {EF AWML A R 2mSv KT FRAE: XA Ax B R BT R KA
ARG 0.0007mSy, KT AW BEI 2 R 5 0.1mSv AT PRAE.

4y B EEBAERE 4 & 545238 BONRE AL E R A B
W, % 4 BB TR A B KA

=

>

mamn. LA 4 ww TEE %% Ajﬁ%

6

e i





[image: image3.jpg]& £ F5

WL P4 SR B B 0«

BT ERIBEA 0IVABURIR 4 B BT R, R BT Hn
RAFWBENREAT IR, RGP CRRRE). BERAR
REHAW, WA





PAGE  
6

