[image: image10.jpg]TR S R T N A P
BT I RS R AR RS 2

W, AT R, h
‘ 4, XA M E 3 W £ % T TR RN22 [A] "

5, AfERSFABHER T HiElt.






[image: image1.jpg]BB AR MRS H % LA

5 e UE D

Y (2014) 2097 F

B &7 R Tk X SR IRIAHL
EfEef:  WEARTHEMAEERAR
v L 08 W RS

HEREE 1l g

R H:
& %





[image: image2.jpg]FHERA LTTABA
SRR (LTSRS A
BARE %

| chwr | 2 & | msmwcwcss 5 %

HEAK HNE 050222013 %ﬁ 5‘@ 1
RERT AN 050222013 2% g i

LA EWF 050082013

I mF
HNE | 050222013 35
Bdh XP A 'g)
EWE 050082013 Iwt
|

MBS TR B 0

B sk RRTHRES 15T

B i 03514654311

& 0351465007




前      言

山西太钢不锈钢钢管有限公司是中国航天科技集团公司大型企业。隶属于山西太钢不锈钢股份有限公司,拥有一条世界先进的不锈钢无缝钢管生产线和一条国内建设最早的不锈钢焊接钢管生产线。 此次进行核技术应用项目环保验收监测的是1台X射线探伤机。
山西太钢不锈钢钢管有限公司的1台X射线探伤机于2014年3月委托山西新科源环保科技有限公司进行了核技术应用项目环境影响评价，山西省环境保护厅于2014年6月22日对此项目审批通过。
根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求和规定，山西太钢不锈钢钢管有限公司于2014年7月委托我站对其使用的1台X射线探伤机项目进行竣工环境保护验收监测。接受委托后，我站组织了技术人员对该项目所在场所及周围环境，进行了现场检查和监测，在此基础上编写完成了山西太钢不锈钢钢管有限公司核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测表。
表1.                      基本情况

	项目名称
	使用工业X射线探伤机

	建设单位
	山西太钢不锈钢钢管有限公司

	地    址
	山西省太原市兴华街23号不锈钢钢管有限公司焊管业务部
	邮政编码
	030003

	法人代表
	李晓波

	联 系 人
	程海军
	联系电话
	13934616241

	核技术应用环境影响报告表编制单位
	山西省新科辐射技术研究中心
	项目性质
	新 建

	核技术应用环境影响报告表审批部门
	山西省环境保护厅

	应用类型
	使用X射线装置

	验

收
监
测
依
据

	1、《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26；

2、《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29.；

3、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》2001.12；

4、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》2000.2；

5、《中华人民共和国放射性污染防治法》2003.10；

6、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》2005.9.14；

7、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》2006.3；

8、《辐射环境监测技术规范》HJ/T61—2001；

9、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》2002.10.8

10、《工业X射线探伤放射卫生防护标准》GBZ117-2006；

11、《山西太钢不锈钢钢管有限公司使用X射线探伤机辐射环境影响报告表》及其批复；


续表1.                      基本情况

	
	12、山西太钢不锈钢钢管有限公司使用X射线探伤机验收监测委托书；

13、Ⅱ类射线装置中X射线机执法监督检查程序。

	剂量管理限值


	A、公众成员：0.1mSv/年；B、职业人员：5mSv/年。



	验
收
监
测
标
准
	剂量率约束值：

距防护门外表面、屏蔽墙体外表面30cm的可达界面处,由穿透辐射所产生的剂量率低于2.5μGy/h。



表2                          验收的射线装置

	本次验收的X射线装置共1台，详见下表。
验收的X射线探伤机

序号
装置名称
装置型号
类别
最大管电压(kV)

最大输出电流（mA）
安装位置
用途
1

X射线探伤机
Ⅱ类
350

10

焊管厂区5#跨

无损检测



表3           环评报告表及其批复的要求

	3．1、环境影响报告表所提的安全与防护措施要求：
1、 探伤室内应增设紧急停机按钮，按钮处应设置明显标识，便于工作人员操作； 

2、 探伤室出口处应增设紧急开门按钮按钮处应设置明显标识，便于工作人员操作；

3、 工件出入门、工作人员出入门应设立明显电离辐射标志；

4、 工件出入门、工作人员出入门应分别设置一道红外联锁和工作指示报警灯；

    5、应配备至少1台便携式辐射监测仪表；

    6、探伤室辐射工作人员应每人配备1个热释光个人剂量计，做到不混戴、不借戴，并3月/次进行监测；

    7、应配备至少1台个人剂量报警仪；

    8、配置的辐射监测仪要符合量程范围，投入运行后应对场所辐射环境监测；
    9、探伤室应安装准备出束声光报警仪；
10、按照设计提出的进行严格的分区管理。

3．2、环境影响报告表所提的安全管理要求：
  1、依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，辐射安全许可证有效期为5年，应当于许可证有效期届满30日前，向原发证机关提出延续申请。
  2、该扩建项目安装试运行三个月内须申请环境保护竣工验收，验收合格后，方可正式投入运行。

    3、补充射线装置管理台账，详细记录设备名称、型号、类别、用途、启用时间、安装场所等信息。

4、制定XXXXXX射线探伤机的安全操作规程。

5、对辐射工作人员的上岗证定期检查，统计人员流动情况及上岗证到期情况，新增及上岗证到期的辐射工作人员应及时接受初级辐射安全防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，并取得上岗证后方可从事辐射工作，做到持证上岗。

取得合格证书的人员应当每四年接受一次再培训。

    6、应安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年。辐射工作人员有权查阅


续表3            环保报告表及其批复的要求

	和复制本人的个人剂量档案。辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位或者辐射工作人员本人提供个人剂量档案的复制件。

  7、应编写辐射项目安全和防护年度评估报告，并于每年1月31日前向省、市、区三级管理部门提交上一年度的评估报告。

   安全和防护年度评估报告应当包括下列内容：

（一）辐射安全和防护设施的运行与维护情况；

　　（二）辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；

　  （三）辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；

　  （四）射线装置台账；

　　（五）场所辐射环境监测和个人剂量监测情况及监测数据；

　　（六）辐射事故及应急响应情况；

　　（七）核技术利用项目新建、改建、扩建和退役情况；

　　（八）存在的安全隐患及其整改情况；

  （九）其他有关法律、法规规定的落实情况。

  8、将管理责任牌、规章制度悬挂于厂房，辐射工作人员应严格执行。

9、辐射工作人员在工作时应携带各监测设备，管理人员负责管理，工作人员不得违规操作。

10、环评报告表通过审批后，变更《辐射安全许可证》内容。

    必须根据需要定期对所有的规章制度等文件进行修订，使其适时、完善和便于实施。




续表3            环保报告表及其批复的要求

	3．3 环境影响评价报告表批复所提的要求：
（1）做好各项安全与防护，达到工业X射线探伤放射卫生防护标准的要求，使用过程中用到的显影剂、胶片等废弃物应交有资质的单位进行回收处理。

（2）工作场所实行分区管理，按要求划分控制区和监督区，并设置警戒线、警示标识、声光报警装置。配备必要的检测仪器，严格按照操作规程作业，防止人员收到意外照射。

（3）认真落实从业人员培训教育制度，按时参加培训和复训，管理及操作人员要做到持证上岗。

（4）加强档案管理，明确专人负责。建立和完善个人剂量档案和职业健康档案，从业人员佩戴的热释光个人剂量计定期委托通过剂量认证的单位进行监测，认真保存记录。

（5）进一步修改完善应急预案和各项规章制度，不断增强可操作性和实用性。

（6）每年对安全和防护状况进行年度评估并按时上报省、市、县环保部门备案，发现问题及时整改，确保辐射环境安全。

（7）如射线装置种类范围和作业地址改变，需另行申报。




表4        项目概况及污染途径

	4.  1  工程概况

山西太钢不锈钢钢管有限公司位于太原市兴华街23号，该探伤项目为扩建项目，探伤室位于公司焊管厂区5#跨。

[image: image8.png]



[image: image9.png]I

[}

RNE RS ETERE)

REE
HF)

I

[}






厂区平面图

探伤室辐射防护屏蔽

方向

屏蔽材料

屏蔽厚度（mm）

相邻场所

东

混凝土+铅板

500+8

厂区

南

混凝土+铅板

500+10

厂区

西

混凝土

500

厂区

北

混凝土+铅板

650+8

  另一个厂房

顶

混凝土+硫酸钡

500+30

厂区

待检器件入口防护门（东）
铅

13

/

工作人员入口防护门（南）
铅

18

/

  注：探伤室北面是焊管厂区北墙，紧邻的是另一个厂房。
4.  2   生产流程
探伤工件置于探伤室内（工件防护门关闭）→探伤工件焊缝对准探伤机→人员撤出（关闭迷道防护门）→打开探伤机→移动探伤工件探伤→关机→打开防护门→探伤工件送出探伤室。整个过程才完成一次探伤。

4．3    X射线探伤机主要放射性污染物和污染途径
该单位使用的X射线探伤机，探伤时在输入通电后，将电能转化为电子流轰击重金属靶，产生X射线。探伤室会漏出部分X射线，可对环境产生能量流污染；但是在非探伤期间，则没有射线污染。X射线探伤机调试时的污染因子为X射线,污染途径为外照射。

探伤机使用过程中用到的显影剂、胶片含有重金属银和有毒化学试剂对苯二酚等，废弃后应当集中收储，应交专业公司定期回收处理。   
污染途径为X射线外照射。


表5、                     检查情况

	一、现场情况
依据国家环保部颁发的核技术应用项目监督检查技术程序和例行监督检查表，我站于2014年7月28日对本次验收的辐射项目进行了监督检查，现场的情况见下表。
                   表一  辐射安全与防护措施检查
序号
检查内容
检查
结果
备注
1

隔室操作。
√

已设置，未与探伤室侧门正对。
2

控制台有钥匙控制
√

运行正常
3

钥匙由专人管理
√

情况属实
4※
门机联锁系统
√

探伤室已安装门机联锁安全装置，并且探伤门关闭后，才能开机照射；在探伤机照射状态下，意外开启防护门则中断照射。根据现场监测运行正常。
5※
防护门
√

6※
探伤室1米范围及东侧防护门外2米范围应加围栏及警示标志
×
警示标志不规范

7※
通风设施
√

运行正常
8※
工作室内紧急停机按钮
√

运行正常
9

控制台上紧急停机按钮
运行正常
10※
出入口内紧急开门开关
√

运行正常
11

场所内文字说明、声光等警示。
√

出入口处已设置中文警示说明及安装声光报警装置。
12

出入口处电离辐射标志。
√

已设置电离辐射警告标志
13※
出入口处机器工作状态显示。
√

该探伤室还安装了信号灯警示系统，根据现场监测运行正常。
14

应急物资如警示标志和警戒线。
√
已设置
15

每台探伤装置须配备2名以上操作人员，操作人员应参加辐射安全与防护培训，并考核合格。
√

17人

16

工作人员每人配备1个热释光个人剂量计
√

情况属实
17

工作人员每人配备1个个人剂量报警仪。
√

配有2个个人剂量报警仪。
18

工业辐射监测报警仪。
√

已配备1台。



续表5、                     检查情况

	 表二 辐射安全管理情况检查
序号
检查内容
检查结果
备注
1

辐射安全许可证。
√
编号【00256】
2

环境影响评价批准文件。

√

2014年6月22日由山西省环保厅审批通过。
3

辐射安全和防护领导组（需有文件）。
√

4

专门的辐射安全与环境保护管理机构。
√

5

至少1名具有理工本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作，需用文件形式明确其管理职责。
√

6

岗位责任制。
√

7

辐射安全管理规定。
√

8

辐射事故应急预案（能及时上报，渠道畅通），并上墙。
√

9

事故/事件报告与处理制度
√

10

射线装置运行安全操作规程。
√

11

安全检查及设备维修制度。
√

12

人员培训计划。
√

13

监测方案。
√

14

射线装置台账（名称、型号、射线种类、类别、用途、来源）。
√

15

监测仪表使用与检验管理制度。
√

。
16

辐射工作人员健康管理制度。
√

17

辐射工作人员个人剂量管理制度。
√

18

辐射工作人员培训/再培训管理制度。
√
19

近2年内通过省级以上环保培训的持证上岗人员及档案。
√

已有17名工作人员参加了山西省环保厅组织的“放射性同位素与射线装置安全知识培训”，并通过考核取得上岗证。
20

工作区域和环境辐射水平测量档案。
√

21

仪器使用与检验档案。
√

22

安全防护设施维护与维修工作记录。
√

注：检查结果符合画“√”，不符合画“X”。



表6               辐射环境监测与评价

	1、监测

1．1监测内容：验收区内X射线贯穿辐射剂量率。

1．2监测布点：

  （1）污染源监测点：

根据《辐射环境监测技术规范》要求，X射线探伤机为工业室内探伤方式，在控制室及在探伤室周围布设监测点。
（2）环境敏感监测点：

验收监测区不存在环境敏感点。
1．3、监测仪器：AT1117M  X、γ剂量率仪。

1．4、监测方法：监测方法按HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》进行。

1．5、质量保证措施

（1）所使用的监测仪器经中国辐射防护研究院计量站校准合格，

每台仪器使用前后都对仪器进行了校准，确保仪器的工作状态良好。

（2）严格按照操作规程操作仪器，并认真作好记录。

（3）监测点定位准确、有代表性，测量结果有比对性。

（4）监测人员经过技术培训，持有辐射监测上岗证。

1．6、监测结果：
X射线调试室周围环境贯穿辐射剂量率监测结果见表6-1 

定向X射线探伤机探伤时最大的工况：电流10mA    电压350kV。


续表6     辐射环境监测与评价
	表6-1     探伤机控制室及周围环境贯穿辐射剂量率监测结果 
单位：×10-8Gy/h

序号

位置及主射方向
关机值

开机值

1

控制室工作人员操作位

8.3

9.7

2

工件进入探伤室防护门

8.2

10.2

3

工作人员进入探伤室防护门
8.1

8.7

4

探伤室屋顶

8.0

9.2

2、剂量率评价:

经现场监测, X射线探伤机防护门口及墙体外表面30Cm的可达界面处,由穿透辐射所产生的剂量率最大值为0.02μGy/h（为减去关机值8.0×10-8Gy/h的值），低于2.5μGy/h限值。
3、有效剂量评价:
A贯穿辐射所致个人有效剂量估算模式 

HE =D×T×WR×1
式中：HE- X射线所致的有效剂量         Sv 

D- X辐射剂量率                 Gy/h

T-受照时间                       h

WR-辐射类型权重因子，对X射线WR =1              

1- 有效剂量当量率与当量剂量率比值  
B参数选取

（1） D值：
职业人员取操作位变化值                    D职业=1.4×10-8 Gy/h

公众成员工件进入探伤室防护门处变化值      D公众=2.0×10-8 Gy/h
 （2）年受照时间T：根据该单位提供的资料开机并处于出线状态职业人员一年最大停留（受照）时间取2000小时  




续表6     辐射环境监测与评价
	T职业=2000小时                                         

开机并处于出线状态公众一年最大停留（受照）时间取50小时

T公众=50小时

①、距控制室操作台处的职业人员X辐射所致最大个人年有效剂量为0.028mSv；最大个人年有效剂量均低于本次验收执行职业人员标准5mSv的剂量限值。
②、对公众成员所致最大个人年有效剂量为0.001mSv；最大个人年有效剂量均低于本次验收执行公众成员0.1mSv的剂量限值。




表7                   结  论

	结 论：
（1）山西太钢不锈钢钢管有限公司使用的1台工业X射线探伤机为本次验收监测对象。

（2）探伤机射线装置距探伤室墙体外表面30Cm的可达界面处,由穿透辐射所产生的最大剂量率为0.02μGy/h，低于2.5μGy/h限值。

（3）距控制室操作台处的职业人员X辐射所致最大个人年有效剂量为0.028mSv；最大个人年有效剂量均低于本次验收执行职业人员标准5mSv的剂量限值。

（4）对公众成员所致最大个人年有效剂量为0.001mSv；最大个人年有效剂量均低于本次验收执行标准公众成员0.1mSv的剂量限值。

（5）通过现场检查山西太钢不锈钢钢管有限公司使用探伤机，在管理和安全防护措施的检查项目中基本符合要求。



[image: image3.jpg]B3 52 AV T

AR (F S AN R A B AT R E ) Ao (5
SR E B4R R i 241547 S 40)) 5 ik Ak B
HE, BFELTALFTHEFTEARFSED,

¥4 8 AR
H 4k .
HBERAA
ARFEH .

iE 5
HEME:

AL RUD AT

VIR P NIV e T

AU

AT, VAL VIO B, AT %, s
RN A R, LU AR T
BRI 100256]

2015#- 03;I 17 B





[image: image4.jpg]IS S AN

FEHE (2014] 694 &

ITE ARG
R IT R AT AR A TSR
AEES: 5 2l e bt i

L FEARFEAREHRAT:

RAEREN C(LEAAFENAEARLAAER X 4%
RERMAGREFESARER) (UTEE (RER)) &
MRMBRE, R CPEARERERRYHITNE) f1 (F
EAREMEBSETLEGRE) RASHEANGAXER,
ZHE, AREFT:

—. FARABEREATERL. KEFHEAPRER
AR (HER) WAEENL.

ZRAEETIEEECAERT 1 6 IR X B RG
MRS, BEH HS-XYD-350, &AL WE IS0KV, AR
BRI 10mA. RE (RER) &b, EEX (REX) &
WEFRRAERART, BYRIATRER, ABENIFR
HRFL,

e =SS





[image: image5.jpg]=, EHECEAEARES, PRES (REX) #E
WATERPER, AEHATEREL T R0 804 XPR*
B, AEEZHK. BA BE. BREXLRNE. &AM
L7 TAE:

(—) HEERZLE5HY, B2 T X HERGHE L
EFFENER, FAREFRANEDN. RREEAY
L2 A P Rty AT E A

(2) TEGFETAREE, FEXRNI2BHEREE
B, #REEARL. E7FR. FARERE. RELENY
WE, PREBREAEEL, WEARZIBSNES.

(2) REEZALAFENZERE, HH i)
g, FERBEAREHRIARBELE.

(W) mEMREE, UHEAAR. BIFTEMAN
EREMRVERELE, ALARRRNRELMAFETE
NERB LA E TN BT RN, AERFILE.

(R) #-FBRRENAFERETAERE, THiE
CER R S el

(NBEXZARTFRAFTEEITEIER ERE.
. ERRHITEE, LAARARHERL, BREAFA LS.

() L EBER ISR AL AT, EHAFR.

W, FARBFRERINAERFRR, 2HREEE,




[image: image6.jpg]FHERFNGEA.

B RTZRABHTERE . KEFHRA R TR
AABREATERF I UEEE, '

N REG AR AREE 20 NI KN, FHEEH
(REFR) BRRETHFREMRERNE, HEABETLR
AERPAREEH | THEESE.





[image: image7.jpg]OGO 1A






2

