
[image: image1.jpg]| pEAEARYEERTRERT
Wl B R

BEBY (2015) 2T
UBTE)




说    明

  1、报告无本站监测专用章及骑缝章无效。

2、报告涂改无效。复制报告未重新加盖本站监测专用章无效。

3、监测委托方如对监测报告有异议，须在收到监测报告之日十内向本站质询，逾期不予受理。

4、对不可复现的监测项目，监测结果对监测所代表的时间和空间负责。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传。

监测单位：山西省辐射环境监督站

地    址：太原市新建南路15号

电    话：0351-4654311
传    真：0351-4654073
邮    编：030001
太原钢铁（集团）有限公司使用密封放射源、
非密封放射性物质工作场所、X射线装置竣工环境保护验收监测表
监测单位：山西省辐射环境监督站

法人代表：许荣民

	工作内容
	姓   名
	国家监测上岗证编号
	签   名

	项目负责
	郑兴国
	050222013
	

	报告编写
	郑兴国
	050222013
	

	审   核
	王丽平
	050082013
	

	现场监测
	郑兴国
	050222013
	

	
	冯雪霖
	——
	

	
	梁东凯
	050292013
	

	
	鹿建宏
	——
	


前      言

太原钢铁（集团）有限公司（简称太钢，英文简称TISCO）始建于1934年，地处汾河之滨龙城太原。太钢是集铁矿山采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易为一体的特大型钢铁联合企业，也是目前全球最大、工艺技术装备水平最高、品种规格最全的不锈钢企业，具备年产1000万吨钢（其中400万吨不锈钢）的能力，营业收入连续八年超过1000亿元人民币。该公司使用的9枚放射源、2台Ⅲ类X射线测厚仪、23台医用X射线装置和乙级新核医学科使用99mTc、131I、125I、153Sm、90Sr放射性同位素项目为本次验收监测内容。
该公司使用的2台水分测定仪（各含1枚241Am-Be放射源）和3台硅钢涂层测厚仪（各含1枚Pm-147放射源）于2012年完成环境影响评价，并于 2012年11月9日通过山西省环保厅的审批（晋环函[2012]2309号）；3台液面控制仪（各含1枚Cs-137放射源）和1台硅钢板测厚仪于2014年5月12日完成环境影响评价，并于2014年6月22日通过山西省环保厅的审批（晋环函[2014]695号）；2台Ⅲ类X射线测厚仪于2014年3月7日完成环境影响评价，并于2014年5月12日通过山西省环保厅的审批（晋环函[2014]497号）；太原钢铁（集团）有限公司总医院的23台医用X射线装置（其中1台Ⅱ类血管造影机和22台Ⅲ类X射线装置）和尖草坪院区新核医学科99mTc、131I、125I、153Sm、90Sr放射性同位素于2014年10月10日完成环境影响评价，并于2014年12月24日通过山西省环保厅的审批（晋环函[2014]1503号）。
根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求和规定，该医院于2015年初委托我站对其使用上述放射源、射线装置进行竣工环境保护验收监测。接受委托后，我站组织了技术人员对该项目所在场所及周围环境，进行了现场检查和监测，在此基础上编写完成了太原钢铁（集团）有限公司核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测表。

表1.                      基本情况

	项目名称
	使用密封放射源、非密封放射性物质工作场所、X射线装置

	建设单位
	太原钢铁（集团）有限公司

	地    址
	山西省太原市尖草坪区
	邮政编码
	030003

	法人代表
	李晓波

	联 系 人
	张旺春
	联系电话
	1364369065

	核技术应用环境影响报告表编制单位
	山西新科源环保科技有限公司
	项目性质
	新、改（扩） 建

	核技术应用环境影响报告表/书审批部门
	山西省环境保护厅
	审批日期
	2012.11.9、2014.5.12、2014.6.22、2014.12.24

	应用类型
	使用密封放射源、非密封放射性工作场所及X射线装置

	验

收
监
测
依
据

	1、《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

2、《中华人民共和国放射性污染防治法》2003.10；
3、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》2001.12；

4、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》2000.2；

5、《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29；
6、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 国务院2005第449号令；

7、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》环保总局2005第31号令；

8、《关于修改<放射性同位素与射线装置安全许可管理办法>的决定》环保部2008第3号令；

9、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环保部2011第18号令；

10、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002；
11、《辐射环境监测技术规范》HJ/T61—2001；


续表1.                      基本情况
	验

收
监
测
依
据

	12、《医用X射线诊断卫生防护要求》GBZ130—2013；

14、《临床核医学放射卫生防护标准》GBZ120—2006；
17、《操作非密封源的辐射防护规定》GB11930-2010；

18、《含密封源仪表的放射卫生防护要求》GBZ125-2009;

19、《医用放射性废物管理卫生防护标准》GBZ133-2009；

20、《X射线测厚仪检定规程》JJG480-2007；

21、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005；

22、环境影响报告表（登记表）及其批复；
23、 固定式Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ类源使用场所、非密封放射性物质医学应用场所、Ⅱ、Ⅲ类非医用X射线装置、数字血管造影X射线装置、Ⅲ类医用X射线机监督检查程序；
24、 监测委托书。

	验收
监测
执行

限值
	1、 剂量管理目标值：
① 公众成员：0.1mSv/a；

② 职业人员

核医学科：2mSv/a；

放射科：2mSv/a；
介入治疗师：5 mSv/a；

放射源、X射线测厚仪工作人员：2mSv/a。

2、 剂量率限值：

①源容器外表面1m 处γ剂量率<2.5 μGy/h；源容器外表面0.05m处γ剂量率<25μGy/h；
②控制区β表面污染值为40Bq/cm2的标准限值；监督区β表面污染值为4Bq/cm2的标准限值；

③医用X射线装置诊断时：防护门口及屏蔽体外30cm处X辐射剂量率＜2.5μGy/h；

④ X射线测厚仪启动测量时，距Ｘ射线发生器装置表面5cm和1m处的漏射线最大剂量率分别不大于10μSv/h和1μSv/h；
3、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

总α排放限值：1Bq/L
总β排放限值：10Bq/L



表2             射线装置

	表2.1  X射线测厚仪
序号

装置名称

类别

装置型号

最大管电压

（kV）

最大输出电流

（mA）

安装位置

用途

活动

种类

1

X射线测厚仪
Ⅲ

MXR-161-W
160
19
不锈冷轧厂光亮线轧机
（12#轧机）

测厚度
使用

2

X射线测厚仪

Ⅲ

MXR-161-W

160

19

不锈冷轧厂光亮线轧机

（13#轧机）

侧厚度

使用

表2.2  医用X射线装置

序号

装置名称

类别

设备型号

最大管电压

（kV）

最大输出电流

（mA）

安装位置
用途

活动

种类

1

数字全景牙片机

Ⅲ

8000C

90

15

尖草坪医院放射科

诊断

使用

2

DR摄影机

Ⅲ

Digital Diagonost

110

20

尖草坪医院放射科

诊断

使用

3

DR摄影机

Ⅲ

AXIDM ArisonVX Plus

110

20

尖草坪医院放射科

诊断

使用

4

数字胃肠机

Ⅲ

R100

150

630

尖草坪医院放射科

诊断

使用

5

医用X射线机

Ⅲ

FSK-IA 

120

200

尖草坪医院体检中心

诊断

使用

6

ECT/CT 

Ⅲ

Symbia T2 System

130

240

尖草坪医院核医学科

诊断

使用

7

C型臂X射线机

Ⅲ

KX30

120

80

尖草坪医院手术室

诊断

使用

8

移动X线机

Ⅲ

MDBLETT XP

130

450

尖草坪医院病房

诊断

使用




续表2             射线装置

	续表2.2  医用X射线装置

序号

装置名称

类别

设备型号

最大管电压

（kV）

最大输出电流

（mA）

安装位置
用途

活动

种类

9
移动X光射线机

Ⅲ

WFC50

110

70

迎新街医院

诊断

使用

10
DR摄影机

Ⅲ

GMM

150

630

迎新街医院旧门诊

诊断

使用

11
移动DR

Ⅲ

XP DIGITAL
133

450

迎新街医院

诊断

使用

12
C型臂

Ⅲ

ARCADIS Varic

110

100

迎新街医院手术室

诊断

使用

13
C型臂X线机

Ⅲ

MTH-R

120

80

迎新街医院手术室

诊断

使用

14
C型臂

Ⅲ

SXT-1000A

110

16

迎新街医院手术室
诊断

使用

15
双平板数字摄影系统

Ⅲ

DRX-EVOLUTION

150

1000

迎新街医院放射科

诊断

使用

16
口腔全景X光机

Ⅲ

KODAK 9000C

90

15

迎新街医院放射科

诊断

使用

17
CT机

Ⅲ

Optima CT660

140

560

迎新街医院CT室

诊断

使用




续表2             射线装置

	续表2.2  医用X射线装置

序号

装置名称

类别

设备型号

最大管电压

（kV）

最大输出电流

（mA）

安装位置
用途

活动

种类

18
大平板透视/摄影系统
Ⅲ

LUMINOS DRS

150

800

迎新街医院放射科

诊断

使用

19
全数字化乳腺机

Ⅲ

FDR-MS-2500

35

600

迎新街医院放射科

诊断

使用

20
移动X射线机

Ⅲ

POLYMOBIL Plus

110

70

胜利桥医院病房

诊断

使用

21
X射线摄影机

Ⅲ

BUCKYDIAGNOS

120

14

胜利桥医院放射科
诊断

使用

22
CT机

Ⅲ

CT-2800

140

200

胜利桥医院放射科

诊断

使用

23
血管造影机

Ⅱ

Artis zeego
125

1000

迎新街医院手术室

诊断

使用




表3               密封放射源

	序号

装置名称

核素名称

出厂活度（Bq）

类别

出厂日期

数量

安装位置

用途

放射源编码

1

水分测定仪
241Am-Be
1.11×1010
Ⅳ
2013.2.20
1

炼铁高炉
测定水分
CZ13AB000014
2

水分测定仪
241Am-Be
1.11×1010
Ⅳ
2013.2.20
1
炼铁高炉
测定水分
CZ13AB000024
3

液面控制仪
Cs-137
1.66×108
Ⅴ
2014.8.27
1
一钢连铸
连铸液面控制
0114CS005155
4

液面控制仪

Cs-137

1.66×108
Ⅴ

2014.8.27

1

一钢连铸

连铸液面控制

0114CS005165
5

液面控制仪

Cs-137

1.66×108
Ⅴ

2014.8.27

1

一钢连铸

连铸液面控制

0114CS005175
6

硅钢板测厚仪

Am-241

1.1×1011
Ⅲ

2014.7.7

1

冷轧硅钢1#轧机1#

硅钢板测厚

0114AM043123

7

硅钢涂层测厚仪

Pm-147

7.4×1010
Ⅴ

2012.2.24

1

冷轧硅钢厂1#退火线
硅钢板涂层测厚

DE12PM000435

8

硅钢涂层测厚仪
Pm-147

7.4×1010
Ⅴ

2012.2.24

1

冷轧硅钢厂1#退火线

硅钢板涂层测厚
DE12PM000445

9

Pm-147

7.4×1010
Ⅴ

2012.2.24

1

冷轧硅钢厂1#退火线

DE12PM000455




表4           放射性同位素
	表4.1        太原钢铁（集团）有限公司总医院尖草坪院区使用放射性同位素表
序号

核素名称

物理性状

日等效最大操作量（Bq）

半衰期

操作方式

工作场所等级

贮存地点

工作场所

1

131I

液体

6.0×108
8.02d

简单

乙级

源库

新核医学科

2

125I
液体

8.0×104
59.4d
简单

放免室

3

99mTc

液体

1.03×109
6.02h

很简单

源库

4

90Sr
固体

2.96×105
28.8a

很简单

源库

5

153Sm
液体

7.6×109
46.3h
很简单

源库




	表5           环评报告表及其批复的要求

5.1、环境影响评价报告表所提的安全与防护措施要求：
5．1．1    冷轧硅钢厂（硅钢板测厚仪）

（1）新安装的放射源所在的控制柜外和其所在场所应设立明显的电离辐射防护性标志牌，并在安装位置处悬挂新的“放射源监管责任牌”，将旧源所对应的“放射源监管责任牌”去掉，新的“放射源监管责任牌”内容包括：放射性装置名称、放射源个数、内部编号、用途、安装位置，使用放射性核素名称，出厂活度，放射源编码，监管责任人，单位内部事故应急上报电话。
（2）设备使用现场应安装视频监控系统。
（3）辐射工作人员工作期间，应佩戴热释光个人剂量计，并由有相关资质的单位每季度对热释光个人剂量进行检测，并同时将数据等补录到相关系统中。

（5）对测厚仪的检修应聘请专业人员进行。

（6）对测厚仪的检修工作完成后，要对工作场所和放射源包装体表面剂量率进行监测。

（7）将被替代的废源在停止运营后应及时返回生产厂家或送交山西省城市放射性废物库，放射源的运输依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等相关法律法规进行，确保放射源安全撤离。

（8）由于更换后的放射源活度增加，需要对现有的设备辐射屏蔽能力进行进一步核实，否则须增加屏蔽措施，以保证满足源容器外表面5㎝空气比释动能率≤25μGy/h的要求。

（9）放射源购入并安装运行后，厂家应进行一次监测。

（10）拟配置的辐射监测仪要符合量程范围。
5．1．2    炼钢一厂（3台液面控制仪）

（1）新安装的放射源所在的控制柜外和其所在场所应设立明显的电离辐射防护性标志牌，并在安装位置处悬挂“放射源监管责任牌”内容包括：放射性装置名称、放射源个数、内部编号、用途、安装位置，使用放射性核素名称，出厂活度，放射源编码，监管责任人，单位内部事故应急上报电话。
（2）设备使用现场应安装视频监控系统。


续表5           环评报告表及其批复的要求

	（3）对炼钢一厂新增加的辐射工作人员应每人配备1个热释光个人剂量计，在放射源现场工作时，工作人员必须佩带热释光个人剂量计并携带个人剂量报警仪。

（4）炼钢一厂为首次使用放射源，本次拟用30名辐射工作人员，必须配备相应防护用品，应根据实际需求配备相应数量。
（5）由有相关资质的单位每季度对热释光个人剂量进行检测，并同时将数据等补录到相关系统中。

（6）对液位计的检修应聘请专业人员进行。

（7）对液位计的检修工作完成后，要对工作场所和放射源包装体表面剂量率进行监测。

（8）拟配置的辐射监测仪要符合量程范围；

（9）液位计在使用过程中，换管时进行环境贯穿剂量率监测。

（10）炼钢一厂拟建一个放射源暂存库，拟建库房位于连铸平台北侧，南侧距离铸机约为40m，东西两侧为墙体，操作人员很少作业的区域。

拟建暂存库四周500米范围全部为太钢厂区，其中北面为太钢炼铁厂450烧结机，南面为太钢炼钢一厂不锈钢区域，东面为太钢炼钢一厂AOD炉冶炼区域，西面为太钢加工厂废钢库。

新建的暂存库应当满足以下要求： 

1、应有明显的电离辐射标志；

2、应有防盗报警、24小时视频监控，具有防火、防水、防丢失、防破坏、防放射线泄露安全措施；

3、门应有防盗装置，且必须具备双人双锁管理要求；

4、窗应安装防盗栏杆；

5、暂存库应便于所有放射源存放。
5．1．3   太钢冷轧硅钢厂和炼铁厂（3台硅钢涂层测厚仪和2台水分测定仪）

（1）新安装的放射源所在的控制柜外和其所在场所应设立明显的电离辐射防护性标志牌，并在安装位置处悬挂“放射源监管责任牌”内容包括：放射性装置名称、放射源个数、内部编号、用途、安装位置，使用放射性核素名称，出厂活度，放射源编码，监


续表5           环评报告表及其批复的要求

	管责任人，单位内部事故应急上报电话。
（2）设备使用现场应安装视频监控系统。
（3）由有相关资质的单位每季度对热释光个人剂量进行检测，并同时将数据等补录到相关系统中。

（4）对测厚仪、水分仪设备的检修应聘请专业人员进行。

（5）对测厚仪、水分仪设备的检修工作完成后，要对工作场所和放射源包装体表面剂量率进行监测。

（6）停产、检修期间加强对放射源的盘查，严防丢失等事故的发生。

（7）产生的废源应及时返回生产厂家或送交山西省城市放射性废物库。

（8）由于炼铁厂要使用中子源，对于炼铁厂而言，相应的工作人员必须佩带γ、中子复合剂量计。

5．1．4 不锈冷轧厂（2台Ⅲ类X射线测厚仪）

1、应设立辐射安全管理责任牌，责任牌应标有射线装置名称、型号、出厂时间、仪器型号、射线种类、用途、启用日期、责任人及联系方式。

2、应定期进行辐射水平监测。

3、严格分区管理。

    4、应经常对隔离钢网、工作状态显示灯维护维修，防止由于损坏而造成工作人员靠近受到高剂量照射。
    5、工作人员配备的热释光剂量计不得相互借用或混用，以便累计一年中的剂量。

6、生产线工人如需靠近测厚仪进行生产工作，关闭测厚仪开关后方可进行。

7、生产过程中出现工作状态不显示等事故，应立即断电，并联系辐射工作人员进行检查、维修及调试。

5．1．5    Ⅱ类血管造影机

（1）工作场所入口应设立明显的电离辐射标志牌和工作状态指示灯。机房应具备辐射屏蔽防护，应有铅门、铅玻璃观察窗。
（2）医护人员应配备铅衣2套，应有为患者防护用的铅衣，应配备铅屏风1个。

（3）治疗室内应设有具有过滤装置的通风设施。


续表5           环评报告表及其批复的要求

	（4）应配备1台辐射剂量监测仪器仪表（设备如自带监测仪表亦可）。辐射工作人员每人应佩戴1个热释光个人剂量计。

（5）手术大夫应每人佩戴1个腕部剂量计。

5．1．6    Ⅲ类医用X射线装置

（1）设备工作场所应设立明显的电离辐射标志牌和工作状态指示灯。

（2）设备工作场所应隔室操作，防护门、观察窗玻璃均应采用铅屏蔽及铅玻璃。 

（3）设备照射室应实施门、灯联锁装置，防护门应设置为电动门及具备红外放夹功能。

（4）设备工作场所应具有通风设施；辐射工作人员每人应佩戴1个热释光个人剂量计。
（5）Ⅲ类射线装置应配备铅衣一套，对受检者其他非检查部位进行必要的防护。

（6）手术室C型臂使用期间可采取隔室操作及距离防护等措施，如无法采取以上措施的，医生及病人应配备相应铅衣防止超剂量照射。

（7）移动X光机应配备3mm厚铅屏风,对病房内的受检者及非受检者进行辐射防护屏蔽。

（8）拟购各设备机房应在安装防护门后对防护门门缝处进行监测，在设备运行期间满足门缝表面小于2.5μGy/h的标准要求。
5．1．7     核医学科
（1）工作场所应分区设置并应有相应标示，核医学科应在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。入口处设置防护衣具、监测设备和个人随身清洁衣物的贮存柜，工作人员离开时应坚持实行监测，操作和制备高活度或高挥发性放射性核素和放射性药物，放射性操作区应保持负压，与非放射性工作区隔开。控制区β表面污染执行标准40 Bq/㎝2，监督区β表面污染执行标准4.0Bq/㎝2。
（2）人员出入口应设置1台污染监测仪；1台便携式表面污染辐射监测仪；1台便携式X-γ辐射监测仪；辐射工作人员每人应佩戴1个个人剂量计；工作服、防护手套、口罩等个人防护用品。


续表5           环评报告表及其批复的要求

	（3）核医学科水龙头、门把手应改为红外感应式，避免接触污染。

5．2   环境影响评价报告表所提的安全管理要求：

（1）依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，辐射安全许可证有效期为5年，应当于许可证有效期届满30日前，向原发证机关提出延续申请。
（2）环评文件经审批后，应尽快按规定补充及注销《辐射安全许可证》内容并在设备试运行三个月内申请环保验收。

（3）补充放射源管理台账，记录新购源核素名称出厂时间、活度、放射源编码、用途。

（4）补充射线装置管理台账，详细记录设备名称、型号、类别、用途、启用时间、安装场所等信息。

（5）应建立放射源所在岗位值班交接班记录。

（6）冷轧硅钢厂有11名辐射工作人员，均持证上岗，本次不计划新增加从事辐射的工作人员，而炼钢一厂本次拟用30名辐射工作人员尚未持证上岗，应通过辐射安全和防护专业知识及法律法规的培训和考核，持证上岗。取得辐射安全培训合格证书的人员，应当每四年接受一次再培训。

（7）应安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年。辐射工作人员有权查阅和复制本人的个人剂量档案。辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位或者辐射工作人员本人提供个人剂量档案的复制件。

（8）各科室需将必要的规章制度悬挂在墙上。

（9）完善放射源安全和防护状况年度评估报告，于每年1月31日前报回发证机关。

安全和防护状况年度评估报告应当包括下列内容：

 ①辐射安全和防护措施的运行与维护情况；

②辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；

③辐射工作人员变电及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；

④放射性同位素进出口、转让或者送贮情况以及放射性同位素，射线装置台账；




续表5           环评报告表及其批复的要求

	⑤场所辐射环境监测和个人剂量监测情况及监测数据；

⑥辐射事故及应急响应情况；

⑦核技术利用项目新建、改建、扩建和退役情况；

⑧存在的安全隐患及其整改情况；

⑨其他有关法律、法规规定的落实情况。

（10）完善辐射工作人员个人剂量档案。

（11）对新购的放射源进行申报登记和备案。

（12）应加强停产、检修期间放射源巡视值班，严格放射源管理交接班制度，做好值班记录，确保放射源安全。

（13）投入运行之日起3个月内，申请环保竣工验收。

（14）冷轧硅钢厂和炼钢一厂本次应制定如下制度：

①辐射防护和安全监督管理机构，专职负责人要明确。

②辐射防护和安全管理制度。

③辐射防护和安全保卫制度。

④辐射事故应急预案。

⑤操作规程。

⑥岗位职责。

⑦设备检修维护制度。

⑧台帐管理制度。

⑨人员培训计划。

⑩监测方案。

需尽快落实到位。




续表5           环评报告表及其批复的要求

	5.3、环境影响评价报告表批复所提的要求：

    1. 做好各项安全和防护工作，达到国家相关标准和要求。
2．进一步完善各项规章制度和辐射事故应急措施，不断增强其可操作性和实用性。

3．（X射线测厚仪）工作场所实行分区管理，按要求划分控制区和监督区，并设施隔离钢网、警示标识、工作状态显示装置。配备必要的监测仪器，严格按照操作规程作业，防止人员收到意外照射。
4. 做好各项安全与防护，达到工业Ｘ、γ射线探伤放射卫生防护标准的要求，治疗室和控制室分开，治疗室面积、屏蔽、通风设备应符合国家规定，防护门设置安全联锁装置、工作指示灯并经常检修，设置明显的电离辐射警示标志，实施分区管理，配置必要的监控、监测、报警和相关仪器设备。
5. 核医学科要满足通风、管道以及墙壁、地板、工作台的规范要求，合理布局、分区管理，贮源室要单独设置，内设保险柜、防盗门窗，双人双锁。分装室配备足够的屏蔽物品，所有废水不许直接排入下水道，应建设符合国家标准的衰变池，其容量满足废水存放10个半衰期的需要。所有垃圾应存于专门的符合屏蔽要求的垃圾箱，按日期分装，保证存够10个半衰期后方可处理。配备必要的检测仪器，控制场所的γ辐射剂量率和表面污染水平。配备去污的设备，提高应急能力。
6．加强档案管理，明确专人负责。建立和完善个人剂量档案和职业健康档案，从业人员佩带的热释光个人剂量计，定期委托通过剂量认证的单位进行监测并保存记录。

7．认真落实从业人员培训教育制度，按时参加培训和复训，管理及操作人员要持证上岗。制定详细的人员培训计划，定期组织培训。

8. 在放射源安装场所和暂存库安装监控设施，设立明显的电离辐射警示标识。放射源检修和不使用时，必须存放在暂存库内，不得与易燃易爆、腐蚀性物品一起存放，出入库交接班要做好登记，放射源使用现场采取紧固措施，防止丢失被盗。

9．严格履行审批程序，建立清晰的台帐，产生的废源按照国家的相关要求，由厂家回收或送山西省放射性废物暂存库，每年年底将单位安全和防护状况年度报告报送省、市、县环保部门备案，发现问题及时整改，确保辐射环境安全。
10、如放射性同位素和射线装置种类、范围和作业地址改变，都需另行申报。


表6           项目概况及污染途径
	6. 1  项目概况
本项目主要有9枚放射源、2台Ⅲ类X射线测厚仪、23台医用X射线装置和乙级新核医学科使用99mTc、131I、125I、153Sm、90Sr放射性同位素等内容。

2台水分测定仪安装于炼铁厂的炼铁高炉，3台液面控制仪安装于炼钢一厂的一钢连铸上，1台硅钢板控制仪和3台硅钢涂层测厚仪安装于冷轧硅钢厂的1#轧机，23台医用X射线装置和乙级新核医学科使用99mTc、131I、125I、153Sm、90Sr放射性同位素属于太原钢铁（集团）有限公司总医院。
6．2  机房概况

6.2.1血管造影机工作场所概况

医院血管造影机机房位于迎新街新建门诊综合楼三层手术室，三层手术室机房东西长为10.2m,南北宽为7.5m，使用面积约为76.5m2。机房东侧为手术室，南侧为控制室，西侧为设备间，北侧为走廊。已安装3mm厚防护门及3个铅当量的观察窗。

表6.1     血管造影机机房墙壁屏蔽情况表

机房

屏蔽层

相邻场所

射线情况

厚度mm

屏蔽材料

三层手术室机房

东墙

手术室

散射

370+2
实心砖+铅

南墙、防护门、铅玻璃

控制室

散射

370+2/3

实心砖+铅/铅当量

西墙、普通门

设备间

散射

370+2

实心砖+铅

北墙、防护门

走廊

散射

370+2/3

实心砖+铅/铅当量

屋顶

空楼顶

散射

180+30

砼+硫酸钡

地面

肺功能室

散射 

180+30

砼+硫酸钡

6.2.2  放射科及CT室等工作场所概况
（一）迎新街Ⅲ类射线装置分别位于新楼一层放射科、CT室、二层镜检中心ERCP、旧门诊楼一层。

①放射科位于一层东南角，东侧及南侧为楼体外，西侧为门诊大厅，北侧为介入中心，相对应地下一层为预留核医学科场地，二层为镜检中心。

②CT室与核磁共振室共占一层西南角，CT室东侧为候诊区，南侧为楼梯，西侧为


续表6           项目概况及污染途径

	走廊及核磁共振室，北侧为走廊及花园，相对应地下一层为西药库，二层为超声检查。

③二层镜检中心ERCP室东、南、北侧走廊，西侧控制室，相对应一层DR机房，三层为手术更衣间。

④旧门诊楼一层东侧为走廊，南侧为控制室，西侧（开有窗户，高1.7米）空地，北侧为透视室，相对应地下土层，二层为妇产科办公室。机房经辐射防

护改造，在原基础上操作间增加墙面防护2mm铅当量,安装防护门为3mm铅当量，但原有防护情况无法提供，因设备已运行，故以实测为主。

表6.2     迎新街Ⅲ类射线装置机房墙壁屏蔽情况表

设备

防辐射墙面

防辐射楼地面

防辐射顶板

防护门、铅玻璃

CT

370mm实心砖

180mm砼+20mm硫酸钡

180mm砼+20mm硫酸钡

3mm铅当量

其他设备

370mm实心砖

180mm砼

180mm砼

2mm铅当量

要求将其他设备防护门及铅玻璃的铅当量增加为3mm铅当量。

（二）尖草坪Ⅲ类射线装置分别位于放射科、体检中心。

①放射科安装设备均为在原有已环评的旧机房基础上进行设备更新，原有机房防护情况不变，设备已投入运行。因无法提供具体防护情况，本次环评对上述已有设备以实测为主。

②体检中心已安装1台医用X射线机，为迎新街搬迁设备，机房经辐射防护改造，因无法提供具体防护情况，本次环评对该设备以实测为主。                  
（三）胜利桥东Ⅲ类射线装置分别位于门诊楼一层放射科。

放射科2间机房经辐射防护改造完成，根据机房改造说明，辐射防护情况见表6.3。设备已安装，其中一台X射线摄影机投入运行。

表6.3      胜利桥东Ⅲ类射线装置机房墙壁屏蔽情况表
设备

防辐射墙面

防辐射顶板

防护门、铅玻璃

CT

达到4mm铅当量

达到4mm铅当量

4mm铅当量

X射线摄影机

达到3mm铅当量

达到3mm铅当量

3mm铅当量




表6           项目概况及污染途径

	6.2.3   核医学科工作场所概况

该院核医学科位于院西南角新建医技楼一层，楼上二层为中心实验室，楼下为澡堂。医技楼东侧30m为住院楼，南侧为污水处理、中心供氧、高压氧预留地，西侧高铁规划区，北侧为地下餐厅，往北100m为食堂。核医学科东西长34.1m，南北宽18.1m，层高3.1m，占地617m2。

ECT/CT机房东西6.35m，南北6.35m，使用面积40.32m2，东侧楼梯，南侧为患者通道，西侧为控制室，北侧为医务通道，上层为实验室，地下为澡堂，安装3mm厚防护门及3个铅当量的观察窗。

表6.4      核医学科ECT机房及病房放射防护用料表
房间

地面

防辐射墙面

防辐射顶板

ECT机房及控制室

250mm砼
250mm砼
250mm砼+1mm铅

储源室

250mm砼
250mm砼
250mm砼
母牛室

250mm砼
250mm砼
250mm砼
注射室

250mm砼
250mm实心砖+4mm铅
250mm砼+1mm铅
1）ECT机房安装3mm铅厚防护门及3个铅当量的观察窗。

2）通风厨拟设计整体屏蔽防护10mm铅/30mm铅（经实际监测及调查，通风厨下部2扇铁门无铅防护，要求对通风厨下部2扇铁门增加防护至设计标准）。

6．3  工作流程
6．3．1．测厚仪的操作流程

设定测厚仪的相关参数（关机状态）→生产线工人离开→总控制台开机。

6．3．2．血管造影机介入手术流程
室内消毒→患者进入介入手术室→调整透视位置→皮肤消毒铺盖无菌单巾、切开皮肤和血管→插入导管并将介入支架送入指定位置→退出导管缝合血管和皮肤，覆盖消毒纱布→术毕将患者送回病房。

6．3．3．CT的操作流程

被检患者→进入CT室内→将被检者置于CT机上→对准所需检查的部位→关闭铅门→开始进行扫描检查→扫描结束→打开铅门→患者离开CT室。


续表6          项目概况及污染途径

	6．3．4．摄影的操作流程

被检患者--》到摄像室--》置于摄像位置--》对准所需检查的病变部位--》关闭铅门--》开始进行扫描检查--》摄像结束--》打开铅门--》患者出摄像室

6．3．5．造影的操作流程

被检患者--》注射造影剂--》进入造影室--》根据检查部位调整机器--》对准所需检查的部位--》关闭铅门--》开始进行造影检查--》操作结束--》打开铅门--》患者出造影室

6．3．6．ECT/CT的操作流程
被检患者到注射室内→注射一定量的99mTc →置于ECT/CT机上→对准所需检查的病变部位→关闭铅门→开始进行扫描检查→扫描结束→打开铅门→将患者置于观察休息室待其体内核素衰变。

6．3．7．131I甲亢治疗

    贮源大铅罐→贮源小铅罐→稀释分装→服药杯→病人服用。

6．3．8．125I放射性免疫分析的操作流程
试剂盒→稀释→加试剂→温育箱→离心机→用泵吸取上清液→样品分析。

6．3．9．甲状腺功能测定的操作流程
贮源铅罐→分装→口服→检测病人

6．3．10．母牛放射性核素发生器的操作流程
打开运输包装，取出发生器与淋洗试剂瓶放入防护屏后。取生理盐水消毒，插到已取下保护盖的双针插座上。把真空瓶放置于铅防护容器内，进行消毒，取下单针保护盖，把准备好的真空瓶插到针头上开始淋洗。淋洗完成后，连同铅防护装置一起取下。99mTc溶液接受瓶放于防护瓶后，抽取1ml淋洗液注入真空瓶内，测其放射性活度备用。

6．4  主要放射性污染物和污染途径

水分仪使用的放射源为镅-241/铍中子源，测厚仪使用的放射源为钷-147。镅-241/铍发射中子和γ射线；钷-147放出能量低的β射线，可不予考虑，但是衰变过程中伴随的γ射线和轫致辐射的外照射是主要考虑的污染；镅-241发射α粒子和β射线、γ射线，但是发射的α、β射线不能穿透放射源铅罐的屏蔽，只能从放射源铅罐窗口射出，在空气中穿透的距离很短，可不予考虑；铯-137衰变时发射β、γ射线，β射线辐射不能穿透放


续表6      项目概况及污染途径

	射源的铅屏蔽层，只能从放射源铅罐的窗口中射出，γ射线一部分从放射源窗口射出，一部分穿透铅罐屏蔽层射出，对放射源铅罐周围环境造成影响。
X射线测厚仪利用X射线穿透被测钢带时，根据X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性，从而测定钢带厚度，是一种非接触式的动态计量仪器。

开机时利用X射线测定钢带厚度，产生的X射线会对环境造成影响，X射线随机器的开关而产生和消失。

因此在开机期间，X射线是污染环境的主要因子。

核医学科主要放射性污染因子和污染途径

核医学科的主要污染源为99mTc、 131I、125I、153Sm、90Sr用于静脉注射和口服该核素的病人，污染途径为含有放射性的废水、固体废物和贯穿辐射外照射。

（1）ECT/CT的操作流程及污染环节、途径，污染水平。

被检患者→到注射室内→注射一定量的99mTc →置于ECT/CT机上→对准所需检查的病变部位→关闭铅门→开始进行扫描检查→扫描结束→打开铅门→将患者置于观察休息室待其体内核素衰变。

99mTc的污染环节主要为药品的分装、注射及扫描检查时的β表面污染和γ射线外照射。最大用量为骨扫描用量30mCi。

（2） 131I甲亢及肿瘤治疗，甲状腺功能测定的操作流程及污染环节、途径，污染水平。

治疗：贮源大铅罐→分装→服药杯→病人服用。

诊断：贮源铅罐→分装→口服→检测病人。

131I的污染环节主要为药品的分装、口服时的β表面污染和γ射线外照射。该医院最大用量为治疗甲亢用量10mCi。

医用Ⅱ类血管造影机及Ⅲ类X射线机产生的X射线是随机器的开机、关机而产生和消失，因此在开机时，X射线是污染环境的主要因子。污染途径为外照射。




表7               辐射环境监测及评价
	一、监测说明

二、监测项目

贯穿辐射剂量率、轫致辐射、β表面污染水平。

三、监测仪器

AT1117M型X、γ、中子辐射仪、α、β表面污染监测仪

四、监测方法

监测方法按《辐射环境监测技术规范》、《表面污染测定》等进行。

五、监测点位置

（1）密封放射源监测点位置：

在源容器包装体外表面0.05米、1米、2米、3米、5米各监测1个点。
（2）医用X射线装置监测点位置：

医用X射线装置在工作人员操作室门口、铅玻璃窗前及机房门口等处进行监测。
（3）核医学科监测点位置：

核医学科在通风厨、操作台面、病人候诊室、废物桶表面及楼道等处各监测1个点；核医学科衰变池出口取1个水样；
（4）X射线测厚仪监测点位置：

距离射线装置1m处设置有隔离钢网，在距离隔离钢网表面0.05米、1米、2米、3米和5米各监测1个点。
六、质量保证措施

所使用的监测仪器经国家计量站刻度合格，仪器使用前后都用检验源对仪器进行校验，确保仪器的工作状态良好。

严格按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录，专人负责质量保证和核查、检查工作。

监测人员经过国家环保部的技术培训，持有辐射监测上岗证。
七、监测结果




续表7              辐射环境监测及评价

	表7.1   241Am-Be中子源包装体外周围环境贯穿辐射监测结果

单位：×10-8Gy/h
序号

设备名称

安装位置

测点位置

测量值

γ吸收剂量率
中子剂量当量率
1

水分测定仪
炼铁
高炉

距放射源包装体外表面5cm处
103.0
1610
距放射源包装体外表面1m处

18.7
164
距放射源包装体外表面2m处

12.5
57
距放射源包装体外表面3m处
11.4
32
距放射源包装体外表面5m处
10.0

15
2

水分测定仪

炼铁
高炉

距放射源包装体外表面5cm处
89.3
1570

距放射源包装体外表面1m处

15.0

151
距放射源包装体外表面2m处

12.0

65
距放射源包装体外表面3m处
11.0

40
距放射源包装体外表面5m处
10.0

16
本底

9.0
2
表7.2    放射源包装体外周围环境贯穿辐射监测结果

                                                      单位：×10-8Gy/h

序号

设备名称
安装位置

测点位置

监测值

1

液面控制仪
一钢连铸
距源包装体外表5cm处

414.8
距源包装体外表面1m处

38.2

距源包装体外表面2m处

18.6

距源包装体外表面3m处

12.0

距源包装体外表面5m处

10.0

2

液面控制仪

一钢连铸

距源包装体外表5cm处

514.0
距源包装体外表面1m处

40.1
距源包装体外表面2m处

17.3
距源包装体外表面3m处

12.5
距源包装体外表面5m处

9.8



续表7              辐射环境监测及评价

	续表7.2    放射源包装体外周围环境贯穿辐射监测结果

                                                      单位：×10-8Gy/h

序号

设备名称
安装位置

测点位置

监测值

3

液面控制仪
一钢连铸
距源包装体外表面5cm处

460.0
距源包装体外表面1m处

39.0
距源包装体外表面2m处

19.0
距源包装体外表面3m处

13.0

距源包装体外表面5m处

10.0

4

硅钢板

测厚仪

冷轧硅钢1# 

轧机1#

距源包装体外表面5cm处

218.0
距源包装体外表面1m处

18.6
距源包装体外表面2m处

11.0
距源包装体外表面3m处

10.2
距源包装体外表面5m处

10.0
5

硅钢涂层

测厚仪

冷轧硅钢1# 

退火线）（DE12PM000435）
距源包装体外表面5cm处

116.0
距源包装体外表面1m处

13.8
距源包装体外表面2m处

11.6
距源包装体外表面3m处

10.4
距源包装体外表面5m处

10.0
6

硅钢涂层

测厚仪
冷轧硅钢1# 

退火线（DE12PM000445）
距源包装体外表面5cm处

137.0

距源包装体外表面1m处

16.4

距源包装体外表面2m处

11.0

距源包装体外表面3m处

10.3

距源包装体外表面5m处

10.0

7

冷轧硅钢1# 

退火线（DE12PM000455）
距源包装体外表面5cm处

186.0

距源包装体外表面1m处

19.0

距源包装体外表面2m处

13.0

距源包装体外表面3m处

10.8

距源包装体外表面5m处

10.0

本底

9.0



续表7              辐射环境监测及评价

	表7.3      X射线测厚仪周围环境贯穿辐射监测结果

单位：×10-8Gy/h

序号

设备名称

安装位置

测点位置

测量值

开机

关机

1

X射线

测厚仪

不锈冷轧厂光亮线轧机（12#扎机）
距测厚仪1m（钢网表面0.05m）处

82.0
9.0
操作台

34.2
9.1
距测厚仪出线机头2m处

25.3
9.2
距测厚仪出线机头3m处

22.1
9.0

距测厚仪出线机头5m处

10.3
9.0

2

X射线

测厚仪

不锈冷轧厂光亮线轧机（13#扎机）
距测厚仪1m（钢网表面0.05m）处

66.0
9.0

操作台

29.2
9.1

距测厚仪出线机头2m处

21.3
9.0

距测厚仪出线机头3m处

17.0
9.1

距测厚仪出线机头5m处

10.0
9.0

表7.4     医用X射线装置环境贯穿辐射剂量率监测结果

序号

设备名称

测点位置

测量值(×10-8Gy/h)

开机

关机

1
数字全景牙片机
铅玻璃窗外表面0.3m处
10.7
10.0
操作台

10.5
10.1
操作室机房防护门外表面0.3m处
10.4

10.1

2
DR摄影机
铅玻璃窗外表面0.3m处

10.8
10.1
操作台

10.6
1.0
操作室机房防护门外表面0.3m处

11.3

10.0

走廊机房防护门外表面0.3m处

15.3

10.0




续表7              辐射环境监测及评价
	

续表7.4    医用X射线装置环境贯穿辐射剂量率监测结果
序号

设备名称

测点位置

测量值(×10-8Gy/h)

开机

关机

3

DR摄影机

铅玻璃窗外表面0.3m处

10.5
9.8
操作台

10.3
9.7
操作室机房防护门外表面0.3m处

11.6
10.0
走廊机房防护门外表面0.3m处

11.9
10.1
4

数字胃肠机
铅玻璃窗外表面0.3m处

10.5
9.0

操作台

10.3
9.0

操作室机房防护门外表面0.3m处

10.0
9.1
走廊机房防护门外表面0.3m处

48.8
9.3
5
医用X射线装置
铅玻璃窗外表面0.3米

12.1
10.1
操作台

11.8
10.0
操作室机房防护门外表面0.3米

19.8
10.4
机房防护门外表面0.3米

18.4
10.1

6
ECT/CT
铅玻璃窗外表面0.3米

9.0

8.0

操作台

8.9

8.0

操作室机房防护门外表面0.3米

8.6

8.0

走廊机房防护门外表面0.3米

8.7

8.1

7
C型臂
Ｘ射线机
操作位
12.5
10.0
８
移动Ｘ线机
操作位
11.8
9.5
９
移动Ｘ光射线机
操作位（病房门外）
19.0
9.0
10

DR摄影机

铅玻璃窗外表面0.3米

11.5
10.0
操作台

11.3
10.1
操作室机房防护门外表面0.3米

12.4

10.2
走廊机房防护门外表面0.3米

10.5
10.0



续表7              辐射环境监测及评价

	

续表7.4    医用X射线装置环境贯穿辐射剂量率监测结果

序号

设备名称

测点位置

测量值(×10-8Gy/h)

开机

关机

11

移动DR
操作位
13.2
9.6
12
C型臂
操作位
12.4
9.3
13
C型臂
X线机
操作位
13.0
9.4
14
C型臂
操作位
11.3
9.8
15

双平板数字摄影系统
铅玻璃窗外表面0.3米

10.0
9.2
操作台

9.8.
9.1
操作室机房防护门外表面0.3米

10.3
9.4
走廊机房防护门外表面0.3米

10.5
9.5
16

口腔全景X光机

铅玻璃窗外表面0.3米

10.2
9.4
操作台

10.0
9.2
操作室机房防护门外表面0.3米

10.8
9.5
走廊机房防护门外表面0.3米

10.7
9.3
17

CT机

铅玻璃窗外表面0.3米

12.0
10.3
操作台

11.8
10.5
操作室机房防护门外表面0.3米

11.1

10.2
走廊机房防护门外表面0.3米

126.0

10.0
机房顶部

15.2
10.3
18

大平板透视/摄影系统

铅玻璃窗外表面0.3米

12.3
10.3
操作台

12.1
10.4
操作室机房防护门外表面0.3米

11.8
10.1
走廊机房防护门外表面0.3米

13.2
10.2
19

移动X射线机
操作位
13.0
10.4



续表7              辐射环境监测及评价

	

续表7.4    医用X射线装置环境贯穿辐射剂量率监测结果

序号

设备名称

测点位置

测量值(×10-8Gy/h)

开机

关机

20

全数字化乳腺机
铅玻璃窗外表面0.3米

10.7
9.3
操作台

10.5
9.2
操作室机房防护门外表面0.3米

10.3
9.1
走廊机房防护门外表面0.3米

10.2
9.2
21
X射线摄影机
铅玻璃窗外表面0.3米

10.6
9.3
操作台

10.5
9.2
操作室机房防护门外表面0.3米

11.4
9.3
走廊机房防护门外表面0.3米

12.6
9.6
22

CT机
铅玻璃窗外表面0.3米

10.2
9.0
操作台

10.9
9.0

操作室机房防护门外表面0.3米

11.7
9.2
走廊机房防护门外表面0.3米

11.5
9.1
23

血管

造影机
操作台

10.5

9.5
铅窗玻璃外表面0.3米

10.7

9.6
手术室内操作位（铅衣后）
132.0
10.0
操作室机房防护门外表面0.3米

22.5
10.4
走廊机房防护门外表面0.3米

13.1
10.0
7.5   核医学科外排废水总β放射性活度浓度监测结果
样品名称

总α（Bq/L）
总β（Bq/L）
核医学科衰变池出口水样

0.045
0.225
医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
1
10



续表7              辐射环境监测及评价

	

表7.6    核医学科周围环境贯穿辐射剂量率监测结果   

监测点位

γ辐射剂量率

（nGy/h）

β表面污染监测值

（Bq/cm2）

备注

母牛室

120

0.9

控制区

分源处（分装）

112

3.7

注射室台面

127

2.6

源库131I容器表面

1030

27.0

母牛室通风厨表面

504

4.1

通气间

320

2.0

走廊

109
0.6

监督区

候诊区地面

110
0.48

本底

90

0

八、辐射剂量率评价:

由表7-1、7-2监测结果可知，距放射源包装体外表面0.05米处γ辐射剂量率最大为5.05μGy/h（减去本底值9.0×10-8Gy/h的值），小于距源包装体外表面0.05米处25μGy/h的执行限值；距其1米处γ辐射剂量率最大为0.311μGy/h（减去本底值9.0×10-8Gy/h的值），小于距源包装体外表面1米处2.5μGy/h的执行限值。
由表7.3监测结果可知，距离X射线测厚仪1米的隔离钢网表面0.05米处X射线辐射剂量率最大为0.73μGy/h（减去关机值9.0×10-8Gy/h的值），低于1μGy/h的执行限值。

由表7.4监测结果可知，医用X射线装置诊断时，射线装置防护门口及墙体外表面0.3米的可达界面处,由贯穿辐射所产生的最大辐射剂量率为1.16μGy/h（为减去关机值10.0×10-8Gy/h的值），低于2.5μGy/h限值。

由表7.5监测结果可知核医学科外排废水中总α、总β放射性活度浓度分别为0.045 Bq/L 和0.225Bq/L，远小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）规定的废水中总α、总β控制值1Bq/L和10Bq/L。
由表7.6监测结果可知，核医学科β表面污染控制区监测最大值为：27.0Bq/cm2，监督区β表面污染监测最大值为：0.6Bq/cm2，分别低于控制区β表面污染值为40Bq/cm2、监督区β表面污染值为4Bq/cm2的执行限值。


续表7              辐射环境监测及评价

	九、有效剂量评价:
A贯穿辐射所致个人有效剂量估算模式 

HE =D×T×WR×1
式中：HE- X、γ、中子射线所致的有效剂量         Sv 

D- X、γ、中子辐射剂量率                 Gy/h

T-受照时间                       h

WR-辐射类型权重因子，对X、γ射线WR =1，对中子WR =5            

1-有效剂量当量率与当量剂量率比值

B参数选取


（1）D值的选取   
①、中子源：水分测定仪（241Am-Be）
D职业人员γ=9.7×10-8Gy/h （减去本底值9.0×10-8Gy/h）；
D公众人员γ=1.0×10-8Gy/h （减去本底值9.0×10-8Gy/h）；
D职业人员n=164×10-8Gy/h；
D公众人员n=16×10-8Gy/h；
②、中能β源、γ源（液面控制仪、测厚仪）

D职业人员= D公众人员=0.311μGy/h（减去本底值9.0×10-8Gy/h的值）；

③、X射线测厚仪

D职业人员= D公众人员=1.53μGy/h（减去关机值9.0×10-8Gy/h的值）；
④、Ⅲ类射线装置D的选取：

D职业人员=10.0×10-8Gy/h （减去关机值9.0×10-8Gy/h）；

D公众人员=1.16μGy/h （减去关机值10.0×10-8Gy/h）；

⑤、核医学科D的选取：

D职业人员=4.14μGy/h（减去关机值9.0×10-8Gy/h）；

D公众人员=2.0×10-8Gy/h （减去关机值9.0×10-8Gy/h）；

⑥、血管造影机D的选取：

Ⅱ类射线装置照射室内计算职业工作人员剂量率的参数取导管室手术床旁操作


续表7              辐射环境监测及评价

	位置的辐射剂量率变化最大值为1.22μGy/h（为减去关机值10.0×10-8Gy/h的值），照射室外职业工作人员剂量率的参数取操作台剂量率变化最大值为1.0×10-8Gy/h（为减去关机值9.5×10-8Gy/h）；照射室外公众人员剂量率的参数取机房外防护门外表面0.3米处剂量率变化最大值为3.1×10-8Gy/h（为减去关机值10.0×10-8Gy/h的值）。

（2）受照时间T的选取：根据国家规定的工作日，从事辐射工作人员每年工作时间最高取2000小时。根据该医院实际情况：

  i检查维修人员在放射源旁边1米处停留时间按照全年200小时计算；
ⅱ数字减影血管造影机工作人员工作时间取750小时，即T操作=750小时；

ⅲ核医学科工作人员工作时间取250小时，即T操作=250小时；

ⅳⅢ类射线装置工作人员操作时间取200小时，即T操作=200小时；
v公众受照时间：公众受照时间射线装置每年最大取T公众=50小时；

经计算，（1）中子源贯穿辐射对职业人员所致个人年有效剂量为1.6 mSv，低于本次验收执行的2mSv的剂量限值，对周围公众所致个人年有效剂量为0.04 mSv，低于本次验收执行的0.1mSv的剂量限值；

（2）中能β源、γ源贯穿辐射对职业人员所致个人年有效剂量为0.0622 mSv，低于本次验收执行的2mSv的剂量限值，对周围公众所致个人年有效剂量为0.016 mSv，低于本次验收执行的0.1mSv的剂量限值；

（3）X射线测厚仪X射线辐射对职业人员所致个人年有效剂量为0.306 mSv，低于本次验收执行的2mSv的剂量限值，对周围公众所致个人年有效剂量为0.08 mSv，低于本次验收执行的0.1mSv的剂量限值；

（4）Ⅲ类医用X射线装置项目对职业人员所致最大个人年有效剂量为0.01 mSv，低于本次验收执行的2mSv的剂量限值；对周围公众所致个人年有效剂量0.058 mSv，低于本次验收执行的0.1mSv的剂量限值；

（5）核医学科射线辐射对职业人员所致最大个人年有效剂量为1mSv，低于本次验收执行的2mSv的剂量限值；对公众成员所致最大个人年有效剂量远低于本次验收执行的公众成员0.1mSv的剂量限值。

（6）血管造影机对职业人员所致最大个人年有效剂量为0.915mSv，低于本次验收执行的职业人员5mSv的剂量限值；对公众成员所致最大个人年有效剂量远低于本次验收执行的公众成员0.1mSv的剂量限值。


表8                     检查情况

	1、 现场情况

依据国家环保部颁发的核技术应用项目监督检查技术程序和例行监督检查表，我站于2015年3月4日对本次验收的辐射项目进行了监督检查，现场的情况见下表：

一）    Ⅲ类X射线装置安全与防护设施运行现场检查

序号

项目落实情况

设计

建造

运行

状态

1

A

场所

设施

隔室操作或防护屏

√

设防护设施

2

观察窗防护

√
观察窗采用含铅材质

3

门窗防护

√
门窗采用含铅材质

4

候诊位设置合理或有合适的防护

√
候诊位置设隔离带

5

辅助防护用品

√
1套铅衣

6★
通风设施

√
轴流风机通风

7★
出入口处电离辐射警示标志

√
已设电离辐射标识

8

出入口处机器工作状态显示

√
出入口有工作显示灯

9★
门、灯连锁，防护门应设置为电动门及具备红外放夹功能
√
实现门灯连锁、门机连锁

10★
B

其他

个人剂量计

√
工作人员每人配备个人剂量计，每季度检测

11

灭火器材

√
配备灭火器

二）   数字减影血管造影X射线装置安全与防护设施运行现场检查

序号

检 查 项 目

设计建造

运 行 状 态

有

无

1★

操作位局部屏蔽防护设施

√
已设局部防护设施

2★

医护人员的个人防护用品

√
2套铅衣，1个铅屏风

3★

患者防护

√
采用铅衣防护

4★

观察窗屏蔽

√
采用铅玻璃屏蔽

5★

防护门

√
防护门采用含铅门

6★

通风设施

√
轴流风机通风

7★

出入口处电离辐射警告标志

√
已挂电离辐射标识

8★

出入口工作状态显示

√
出入口有工作显示灯

9★

辐射水平监测仪

√
已配备

10★

热释光个人剂量计

√
工作人员每人配备个人剂量计，每季度检测

11★

腕部剂量计

√

已配备




续表8                     检查情况

	三）非密封放射性物质医学应用场所

1        安全与防护设施

序号

项目落实情况

设计

建造

运行

状态

1★
A

场所

设施

场所分区布局是否合理及有无相应措施/标识

√
布局合理，标识明显

2★
场所门外电离辐射警示标志

√
已挂电离辐射标识

3★
独立的通风设施（关注流向）

√
设独立轴流风机通风

4★
通风柜/带过滤的负压工作箱

√
设通风橱

5★
治疗病房防护（屏蔽、通风）

不住院

6

注射或口服取药用专用屏蔽

√
专用铅包装箱

7★
易去污的工作台面和防污染覆盖材料

√
专用工作台面并设防污染覆盖材料

8

移动放射性液体时容器不易破裂或有不易破裂的套

√
采用了坚固的铅容器

9

病人专用卫生间

√
病人专用通道和卫生间

10★
放射性同位素暂存库或设施

√
已设专用暂存库

11★
放射性固体废物收集容器和放射性标识

√
设专用容器，厂家对固废进行回收

12

安全保卫设施（贮存场所必须）

√
设双人双锁

13★
B

监测

设备

便携式监测仪器仪表（污染、辐射水平等）

√
配有辐射水平监测仪

14★
个人剂量计

√
每人配备个人剂量计，每季度检测
15

个人剂量报警仪

√
配备个人剂量报警仪

16★
污染监测仪

√
太钢疾控中心统一管理

17★
便携式表面污染辐射监测仪

√
太钢疾控中心统一管理

18★
便携式X-γ辐射监测仪
√
已配备

19

放射性活度计

√
太钢疾控中心统一管理

20

C

放射性废物和废液

放射性下水系统及标识

√
单独下水系统

21★
放射性衰变池（开展放射性药物治疗单位）

√
已设衰变池

22

放射性固体废物暂存间（设施）

√
已配放射固废暂存间

23

废物暂存间屏蔽措施

√
已屏蔽

24★
废物暂存间通风系统

√
设轴流风机通风

25★
D

防护器材

个人防护用品（工作服、防护手套、口罩）

√
配套铅衣、手套灯用品

26★
放射性表面去污用品和试剂

√
已配备

27

灭火器材

√
现场已配备




续表8                     检查情况

	2       管理制度
序号

检查项目

成文

制度

执行

情况

备注

1

A

综合

辐射安全与防护管理规定

√

已制定相关规定

2

放射性药物管理规定（购买、领用、保管和盘存）

√

已制定相关规定
4

B

场所

场所分区管理规定（含人流、物流路线图）

√

已制定相关规定
5★
操作规程

√

已制定规程

6

辐射安全和防护设施维护维修制度（包括机构人员、维护维修内容与制度）

√

已制定制度

7

放射性药物（体内）治疗病房与患者的管理规定

√

已制定管理规定

8

表面污染去污规程

√

已制定规程

9

C

监测

监测方案

√

疾控中心统一监测

10

监测仪表的使用与校验管理制度

√

按周期检验

11

D

人员

辐射工作人员培训/再培训管理制度

√

已按周期培训、取证

12★
辐射工作人员个人剂量管理制度

√

已制定制度

13★
E

应急

辐射事故应急预案

√

已制定预案

14

F

三废

放射性三废管理规定

√

已制定规定

四）Ⅲ类非医用射线装置监督检查表

1  辐射安全防护设施与运行

序号

项目落实情况

设计

建造

运行

状态

1★
A

场所

设施

屏蔽、隔离防护设施

√
防护设施良好

2

电离辐射标志

√
现场有电离辐射标志

3

辅助防护用品

√
各二级单位有铅衣等防护用品

4★
机器工作状态显示

√
设施工作状态标识明显

5★
辐射安全监管责任牌

√
有相关责任牌

6★
B

监测设备

个人剂量计

√
工作人员每人配备个人剂量计，每季度检测
7

C

其他

灭火器材

√
现场已配备




续表8                     检查情况

	2       管理制度
序号

检查项目

成文

制度

执行

情况

备注

1★

A

综合

辐射安全与防护管理规定

√

已制定管理规定

2★

操作规程

√

已制定操作规程

3★
B

监测管理

监测方案

√

已制定

4★
监测仪表的使用与校验管理制度

√

已按要求校验

5★
C

人员管理

辐射工作人员培训/再培训管理制度

√

已按要求培训取证

6★
辐射工作人员个人剂量管理制度

√

已制定制度

7★
D

应急管理

辐射事故应急预案

√

已制定预案

五）固定式Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类源使用场所监督检查表

1  辐射安全防护设施与运行

序号

项目落实情况

设计

建造

运行

状态

1★
A

场所设施

放射源编码与源对应

√
源与编码一致

2

场所分区管理（Ⅲ类源）

√
已划出区域

3

场所外电离辐射警示标志

√
已挂电离辐射标识

4

屏蔽防护（Ⅲ类源）

√
Ⅲ类源已屏蔽防护，工作时打开工作窗

5★
放射源有固定可靠的安装方式

√
安装位置固定可靠

6

防盗装置

√
全部设锁防盗

7

放射源隔离措施

√
放射源全部隔离

8★
放射源监管责任牌

√
全部放射源制定了责任牌

9★
视频监控系统

×

10

B

源容器

源容器电离辐射标志

√
源容器出厂自带

11

带有源闸的源容器

√
出厂自带

12

源容器有明显的开关状态显示

√
出厂自带

13

放射源位置能锁定

√
14

C

监测设备

便携式辐射监测仪器仪表

√
已配备

15★
个人剂量计

√
工作人员每人配备个人剂量计，每季度检测



续表8、                     检查情况

	序号

	项目落实情况

	设计

建造

	运行

状态


	16★
		γ、中子复合剂量计（中子源）
	√
	已配备


	17

		个人剂量报警仪（Ⅲ类源）

	√
	已配备


	18

	D

应急物资

	个人防护用品（Ⅲ类源）

	√
	配备铅衣、铅手套、铅眼镜等防护措施


	19

		应急处理工具（如长柄夹具等）

	√
	已配备


	20

		警示标志和标识线（Ⅲ类源）

	√
	已配备警示标识和标识线


	21

		灭火器材

	√
	已配备


	22

		应急放射源屏蔽材料或容器（Ⅲ类源）

	√
	备有放射源屏蔽铅砖等材料



	2       管理制度
序号

检查项目

成文

制度

执行

情况

备注

1★

A

综合

辐射安全与防护管理规定

√
已制定相关规定

2★

操作规程

√
已制定规程

3

涉源维护维修管理制度（包括机构人员、维护维修内容与频度等）

√
已制定制度

4

保安管理制度

√
已制定制度

5

放射源管理制度（使用、转让、返回或送贮）

√
已制定制度

6★
B

监测

监测方案

√
已制定监测方案

7★
监测仪表使用与校验管理制度

√
已按照要求检验

8★
C

人员

辐射工作人员培训/再培训管理制度

√
已按照要求培训取证

9★
辐射工作人员个人剂量管理制度

√
已制定管理制定

10★
D

应急管理

辐射事故应急预案

√
已制定应急预案

注：1、检查结果符合画“√”，不符合画“X”。

2、打★符号的检查内容属环评及其批复要求，未做标记的视验收监测具体情况确定。


表9                结  论

	（1）太原钢铁（集团）有限公司使用的9枚放射源、2台Ⅲ类X射线测厚仪、23台医用X射线装置和乙级新核医学科使用99mTc、131I、125I、153Sm、90Sr放射性同位素为本次验收对象。
（2）监测结果如下：距放射源包装体外表面0.05米处γ辐射剂量率最大为5.05μGy/h，小于《含密封源仪表的放射卫生防护要求》GBZ125-2009规定的25μGy/h的标准限值；距其1米处γ辐射剂量率最大为0.311μGy/h，小于《含密封源仪表的放射卫生防护要求》GBZ125-2009规定的2.5μGy/h的执行限值。

距离X射线测厚仪1米的隔离钢网表面0.05米处X射线辐射剂量率最大为0.73μGy/h，低于《X射线测厚仪检定规程》JJG480-2007规定的1μGy/h的标准限值。

医用X射线装置诊断时，射线装置防护门口及墙体外表面0.3米的可达界面处,由贯穿辐射所产生的最大辐射剂量率为1.16μGy/h，低于《医用X射线诊断卫生防护要求》GBZ130—2013规定的2.5μGy/h标准限值。

核医学科β表面污染控制区监测最大值为：27.0Bq/cm2，监督区β表面污染监测最大值为：0.6Bq/cm2，分别低于控制区β表面污染值为40Bq/cm2、监督区β表面污染值为4Bq/cm2的执行限值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的表面污染控制要求。
核医学科外排废水中总α、总β放射性活度浓度分别为0.045 Bq/L 和0.225Bq/L，远小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）规定的1Bq/L和10Bq/L标准限值。
（3）太原钢铁（集团）有限公司使用中子源贯穿辐射对职业人员所致个人年有效剂量为1.6 mSv，低于本次验收执行的2mSv的剂量管理目标值，对周围公众所致个人年有效剂量为0.04 mSv，低于本次验收执行的0.1mSv的剂量管理目标值；

中能β源、γ源贯穿辐射对职业人员所致个人年有效剂量为0.0622 mSv，低于本次验收执行的2mSv的剂量管理目标值，对周围公众所致个人年有效剂量为0.016 mSv，低于本次验收执行的0.1mSv的剂量管理目标值；

X射线测厚仪X射线辐射对职业人员所致个人年有效剂量为0.306 mSv，低于 


续表9               结  论

	本次验收执行的2mSv的剂量管理目标值，对周围公众所致个人年有效剂量为0.08mSv，低于本次验收执行的0.1mSv的剂量管理目标值；

Ⅲ类医用X射线装置项目对职业人员所致最大个人年有效剂量为0.01 mSv，低于本次验收执行的2mSv的剂量管理目标值；对周围公众所致个人年有效剂量0.058mSv，低于本次验收执行的0.1mSv的剂量管理目标值；

核医学科射线辐射对职业人员所致最大个人年有效剂量为1mSv，低于本次验收执行的公众成员0.1mSv的剂量管理目标值。

血管造影机对职业人员所致最大个人年有效剂量为0.915mSv，低于本次验收执行的职业人员5mSv的剂量管理目标值；对公众成员所致最大个人年有效剂量远低于本次验收执行的公众成员0.1mSv的剂量管理目标值。

（4）通过对该单位使用的9枚放射源、2台Ⅲ类X射线测厚仪、23台医用X射线装置和乙级新核医学科使用99mTc、131I、125I、153Sm、90Sr放射性同位素的现场检查与监测，其环保手续齐全，辐射安全防护措施落实基本到位，对环境影响符合国家标准，基本具备了核技术应用项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。


























PAGE  
2

